ОКП 42 2861 5                  Группа П32

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ ЦЭ6803В

Руководство по эксплуатации

ИНЕС.411152.088.01 РЭ

(Модификация 1)

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения счетчика электрической энергии ЦЭ6803В (в дальнейшем – счетчика) и содержит описание его принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

## К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

# 1 Требования Безопасности

1.1 По безопасности эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 и ГОСТ Р 51350-99.

1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики соответствуют классу II по ГОСТ Р 51350-99.

1.3 Изоляция между цепями тока и цепями напряжения с одной стороны и выводами электрического испытательного выходного устройства, соединенными с "землей" с другой стороны выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 4 кВ (среднеквадратическое значение) практически синусоидальной формы с частотой (50 ( 2,5) Гц.

1.4 Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

20 МОм – в условиях п. 2.4;

7 МОм – при температуре окружающего воздуха (40 ( 2) (С при относительной влажности воздуха 93 %.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Счетчик удовлетворяет ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005.

2.2 Структура условного обозначения счетчика приведена на рисунке 1. Условное обозначение счетчика, постоянная счетчика и положение запятой приведены в таблице 1.

2.3 Внешний вид счетчика ЦЭ6803В в корпусах Р31 и Ш33 приведен в приложении А.

ЦЭ6803В/Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х

|  | Тип корпуса: Р31 – для установки на рейку; Ш33 – для установки на щиток. |
| --- | --- |
|  | Тип отсчетного устройства: М7 – электромеханическое семиразрядное; М6 – электромеханическое шестиразрядное |
|  | Схемы включения: 3ф.4пр. - для трехфазных четырехпроводных счетчиков; 3ф.3пр. - для трехфазных трехпроводных счетчиков |
|  | Номинальный (базовый) и максимальный ток: 1-7,5А; 5-7,5А; 5-50А ; 10-100А |
|  | Номинальное фазное напряжение для счетчиков четырехпроводных и линейное напряжение для счетчиков трехпроводных: 57,7В; 127В; 220В – для четырехпроводных счетчиков; 100В - для трехпроводных счетчиков |
|  | Число тарифов и сигнал включения второго тарифа: "1Т" – однотарифный счетчик |
|  | Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1 2 |

Таблица 1

| Условное обозначение счетчика | Постоянная счетчика, имп/кВт(ч | Положение запятой |
| --- | --- | --- |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. М6(М7) Ш33 | 16000 | 0000,00(00000,00) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М6(М7) Ш33 | 16000 | 0000,00(00000,00) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6(М7) Ш33 | 3200 | 00000,0(000000,0) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М6(М7) Ш33 | 640 | 000000(0000000) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М6(М7) Ш33 | 320 | 000000(0000000) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 1-7,5А 3ф.4пр. М6(М7) Р31 | 3200 | 00000,0(000000,0) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 5-50А 3ф.4пр. М6(М7) Р31 | 640 | 000000(0000000) |
| ЦЭ6803В/Х 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М6(М7) Р31 | 320 | 000000(0000000) |

## 2.4 Счетчик подключается к трехфазной сети переменного тока и устанавливается в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (помещения, стойки) с рабочими условиями применения(

температура окружающего воздуха от минус 40 до 60 (С;

относительная влажность воздуха до 98 % при 35 (С;

частота измерительной сети (50 ( 2,5) Гц или (60 ( 3) Гц;

форма кривой напряжения  - синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 12 %.

## 2.5 Технические характеристики

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

## 2.5.1 Максимальная сила тока составляет(

7,5А в счетчиках, предназначенных для включения через трансформаторы тока(

## 50А или 100А в счетчиках непосредственного включения.

2.5.2 Счетчики изготавливаются класса точности 1 или 2 по ГОСТ Р 52322-2005.

2.5.3 Полная (активная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения счетчика не превышает 6 В(А (0,6 Вт) при номинальном напряжении 220 В, не превышает 4 В(А (0,6 Вт) при номинальном напряжении 100 В, не превышает 2,5 В(А (0,6 Вт) при номинальном напряжении 57,7 В, при нормальной температуре, номинальной частоте.

2.5.4 Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не превышает 0,1 В(А при базовом или номинальном токе, при нормальной температуре и номинальной частоте.

2.5.5 Масса счетчика не более 1 кг.

## 2.5.6 Счетчик имеет счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии непосредственно в киловатт-часах.

### 2.5.7 Проверка без тока нагрузки (самоход). При разомкнутых цепях тока и при напряжениях равных 1,15 номинального значения испытательное выходное устройство счетчиков не создает более одного импульса в течение времени Δt, мин., вычисленного по формуле:

(1)		где k – постоянная счетчика (число импульсов испытательного выходного устройства счетчика на 1кВт(ч), имп/кВт(ч;

m – число измерительных элементов;

Uном – номинальное напряжение, В;

Iмакс – максимальный ток, А;

R – коэффициент, равный 600 для счетчиков класса точности 1, равный 480 для счетчиков класса точности 2.

### 2.5.8 Стартовый ток (чувствительность). Счетчики  начинают и продолжают регистрировать показания при значениях тока, указанных в таблице 2 и коэффициенте мощности равном 1.

Таблица 2

| Включение счетчика | Класс точности счетчика |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| непосредственное | 0,004 Iб | 0,005 Iб |
| через трансформаторы тока | 0,002 Iном | 0,003 Iном |

2.5.9 Предел допускаемых значений основной относительной  погрешности (Д в процентах соответствует таблице 3.

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности нормируют для информативных значений входного сигнала:

напряжение – (0,8…1,15) Uном ;

частота измерительной сети – (50 ( 2,5) Гц или (60 ( 3) Гц.

2.5.10 При напряжении ниже 0,8 Uном  погрешность счетчика находится в пределах от плюс 10 % до минус 100 %.

Таблица 3

| Значение тока для счетчиков | Коэффициент мощности | Пределы допускаемой основной погрешности, %, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- |
| с непосредственным включением | включаемых через трансформатор |  | 1 | 2 |
| 0,05 Iб ≤ I < 0,10 Iб | 0,02 Iн ≤ I < 0,05 Iн | 1,00 | ± 1,5 | ± 2,5 |
| 0,10 Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,05 Iн ≤ I ≤ Iмакс |  | ± 1,0 | ± 2,0 |
| 0,10 Iб ≤ I < 0,20 Iб | 0,05 Iн ≤ I < 0,10 Iн | 0,5 (инд) | ± 1,5 | ± 2,5 |
|  |  | 0,8 (емк) |  | — |
| 0,20 Iб ≤ I ≤ Iмакс | 0,10 Iн ≤ I ≤ Iмакс | 0,5 (инд) | ± 1,0 | ± 2,0 |
|  |  | 0,8 (емк) |  | — |

2.5.11 Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности вызванной присутствием постоянной составляющей и четных гармоник в цепях переменного тока для счетчиков непосредственного включения классов точности 1 и 2 не превышает 3(Д.

Требование не распространяется на счетчики, работающие с трансформаторами тока.

2.5.12 Счетчики с непосредственным включением выдерживают кратковременные перегрузки входным током, превышающим в 30 раз Iмакс, в течение одного полупериода при номинальной частоте, а счетчики, включаемые через трансформаторы тока выдерживают в течение 0,5 с перегрузки входным током, превышающим в 20 раз Iмакс, при номинальной частоте. Изменение погрешности после испытания не превышает значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

| Включение счетчика | Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы изменения погрешности, %, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| непосредственное | Iб | 1 | ( 1,5 | ( 1,5 |
| через трансформаторы тока | Iн | 1 | ( 0,5 | ( 1,0 |

## 2.5.13 Средняя наработка на отказ счетчика не менее 160000 ч.

## 2.5.14 Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков 30 лет.

2.5.15 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию счетчика, не ухудшающие качества.

2.6 Устройство и работа счетчика

2.6.1 Принцип действия счетчика основан на преобразовании активной мощности в частоту импульсов, подсчет которых отсчетным устройством дает величину потребленной электрической энергии.

### 2.6.2 Конструктивно счетчик выполнен в пластмассовом корпусе.

В корпусе размещены печатные платы, на которых расположена вся схема счетчика.

Зажимы для подсоединения счетчика к сети и контакты испытательного выходного устройства закрываются пластмассовыми крышками.

# 3 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

## 3.1 Распаковывание

3.1.1 После распаковывания провести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломб.

3.2 Порядок установки

3.2.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт, поверку и клеймение счетчика должны проводить только специально уполномоченные организации и лица, согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.

При монтаже счетчиков провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на величину указанную в таблице 5. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

## Диаметр подключаемых к счетчику проводов указан в таблице 5.

Таблица 5

| Счетчик с диапазоном тока | Длина зачищаемого участка провода, мм | Диаметр поперечного сечения провода, мм |
| --- | --- | --- |
| ( 7,5А | 25 | 1÷6 |
| ( 50А | 27 | 1÷7 |
| ( 100А | 20 | 2÷8 |

## 3.2.2 Периодичность государственной поверки - 16 лет.

## 3.2.3 Счетчик следует устанавливать с учетом требований п. 1.2.

## 3.2.4 Провести наружный осмотр счетчика, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие пломб.

Внимание! Наличие на индикаторе показаний является следствием поверки счетчика на предприятии-изготовителе, а не свидетельством его износа или эксплуатации.

## 3.2.5 Подключить счетчик для учета электрической энергии к трехфазной сети переменного тока. Для этого снять крышку и подводящие провода закрепить в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на крышке и приведенной в приложении Б.

Внимание! Счетчики ЦЭ6803В 220В 1-7,5А  подключаются к трансформаторам тока с номинальным вторичным током 5 А.

В случае необходимости включения счетчика в систему АСКУЭ, подсоединить сигнальные провода к контактам испытательного выходного устройства в соответствии со схемой включения, приведенной в приложении Б.

## 3.3 Указания по подключению испытательного выходного устройства (телеметрических выходов).

### 3.3.1 Испытательное выходное устройство реализовано на транзисторе с "открытым" коллектором и для обеспечения его функционирования необходимо подать питающее напряжение постоянного тока не более 24 В по схеме, приведенной на рисунке 2. Форма сигнала Fвых – прямоугольные импульсы с амплитудой, равной поданному питающему напряжению.

Рисунок  2- Схема включения испытательного выходного устройства

### 3.3.2 Величина электрического сопротивления R, Ом  в цепи нагрузки определяется по формуле

R ( U ( I                                           (2)

где( U - напряжение питания, В(

I - сила тока, А.

3.3.3 Номинальное напряжение на контактах испытательного выходного устройства в состоянии "разомкнуто" равно (10 ( 2) В, максимально допустимое 24 В.

3.3.4 Величина номинального тока через контакты испытательного выходного устройства в состоянии "замкнуто" равна (10 ( 1) мА, максимально допустимая не более 30 мА.

Частота импульсов испытательного выходного устройства пропорциональная входной мощности.

3.4 Светодиодная индикация

### 3.4.1 Для отображения режимов работы счетчика на панель выведены светодиодные индикаторы. При подключении счетчика к сети включается светодиод "СЕТЬ".

## При подключении сети и нагрузки светодиодный индикатор "А" должен периодически включаться  и отсчетное устройство должно менять показания.

### 3.5 Убедившись в нормальной работе счетчика, закрепить крышку зажимов с помощью винта. Опломбировать посредством соединения отверстия крышки и отверстия винта проволокой пломбировочной и навешиванием пломбы.

# 4 ПОВЕРКА ПРИБОРА

## 4.1 Поверка счетчика проводится при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации по инструкции "Счетчики электрической энергии типа ЦЭ6803В. Инструкция по поверке 411152.028 И3", согласованной ГЦИ СИ ВНИИМС.

# 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 5.1 Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой.

## 5.2 Периодическая поверка счетчика проводится в объеме, изложенном в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации один раз в 16 лет или после среднего ремонта.

## 5.3 При отрицательных результатах поверки ремонт и регулировка счетчика осуществляется организацией, уполномоченной ремонтировать счетчик.

Последующая поверка производится в соответствии с п. 5.2.

# 6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

## 6.1 Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Погашен светодиод | 1 Обрыв или ненадежный контакт подводящих проводов 2 Отказ в электронной схеме счетчика | 1 Устраните обрыв, надежно закрутите винты 2 Направьте счетчик в ремонт |

Продолжение таблицы 6

| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 2 Остановка счета потребленной энергии светодиод включен. | 1 Отказ в электронной схеме счетчика | 1 Направьте счетчик в ремонт |
| 3 При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой | 1 Уход параметров элементов определяющих точность в электронной схеме счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика | 1 Направьте счетчик в ремонт |

# 7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 (С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 (С.

7.2 Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.

Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до 70 (С;

относительная влажность 98 % при температуре 35 (С;

## транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Внешний вид счетчика ЦЭ6803В

Тип корпуса Р31

Тип корпуса Ш33

Установочные размеры счетчика ЦЭ6803В (тип корпуса Ш33)

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(обязательное)

Схема включения счетчика  ЦЭ6803В/Х 57,7В 5-7,5А Ш33

Схема включения счетчика  ЦЭ6803В/Х 100В 5-7,5А Ш33

Схема включения счетчиков  ЦЭ6803В/Х  220В 1-7,5А Ш33

Схема включения счетчиков  ЦЭ6803В/Х 220В 5-50А (10-100А) Ш33

Схема включения счетчиков  ЦЭ6803В/Х 220В 1-7,5А Р31

Схема включения счетчиков  ЦЭ6803В/Х 220В 5-50А (10-100А) Р31

# Text boxes

| Предприятие-изготовитель: ОАО Концерн "Энергомера" Почтовый адрес: 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415. Cайт Концерна: http://www.energomera.ru | Телефоны: (8652) 35-75-27 (центр консультаций потребителей), 35-67-45 (канцелярия Концерна). Телефон/факс: (8652) 56-66-90 (центр консультаций потребителей), 56-44-17 (канцелярия Концерна). E-mail: concern@energomera.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОТКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

Тип корпуса Р31      Тип корпуса Ш33

Рисунок 1 - Структура условного обозначения  счетчика ЦЭ6803В

+

-

"+"

R

ЦЭ6803В

"-"

Fвых

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

1

Г  2

3

Н

(

)

I(30 mA

+ -_-

(

27

26

1

2

3

0

1

Г  2

3

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

Н

(

)

1

2

3

I(30 mA

+ -_-

(

27

26

(с двумя трансформаторами тока)

Н

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

1

Г    2

3

0

I(30 mA

+ -_-

(

27

26

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

1

2

3

Г

Н

0

I(30 mA

+ -_-

(

27

26

Н

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

1

Г    2

3

0

I(30 mA

+ -_-

(

12

13

1

2

3

4

10

9

8

7

6

5

1

2

3

Г

Н

0

I(30 mA

+ -_-

(

12

13